Jährliche Inspektionsarbeiten an LZ- EKG Systemen

# Systemcheckliste	 PA700-Serie/Digital/WHS

Kassettenfunktionen (PA700-Serie):	Funktion in Ordnung

- Prüfung der EKG- Amplituden mit 3- Kanal Testkassette	O

- Gleichlauf (S- Markierungen) und Bandtransport	O

- Azimuth- Einstellungen überprüfen	O

- Spannung vom Spulmotor überprüfen (2,5 V DC)	O

- Capstanspannungen überprüfen (9V DC / 11,3V AC)	O

- Überprüfung von:

  - Festigkeit der Spulkörper	O

  - Kassettentür	O

- Reinigen von

  - Andruckrolle, Tonkopf, Capstanachse	O

- Bei Verschleiß Austausch von:

  - Andruckrolle, Tonkopf, Spulkörper

- Funktionen sichergestellt nach Austausch der Verschleißteile	O

Windows- Einstellungen:

geändert

- Bildschirmauflösung	O	O

- Farbdarstellung	O	O

- Kein Bildschirmschoner	O	O

- Virtueller Arbeitsspeicher und Dateisystem	O	O

- Maus- Einstellungen	O	O

- Drucker- Einstellungen	O	O

- Festplatte prüfen (Scan- Disk)		O

Peripherie- Geräte:

- Ausdrucke und Druckerfunktion überprüfen	O

- Bildschirmdarstellung überprüfen	O

- Flashcard- Einlesegerät testen	O

- Eingabegeräte prüfen (Maus und Tastatur)	O

- Alle angeschlossenen Laufwerke prüfen (Diskette, CD- Laufwerk)	O

- Reinigen von Maus und Maus- Pad

Zusätzliche Tests der Analysesoftware:

- EKG- Einlesen, editieren, komplett abspeichern und aufrufen	O

- Berichte speichern und aufrufen	O

- Datenbankprüfung

  - Verzeichnisinhalte bei Reportmanager und e98_pack	O

bzw. dbrepair bei CNAV

Folgende Verschleißteile mussten erneuert werden:

Funktion der Anlage laut Wartungsplan:	O  in Ordnung	O  nicht in Ordnung

Reparatur bzw. Überprüfung erforderlich von: _______________________________

Sonstige Informationen:

Wartungsarbeiten durchgeführt von:	_____________________	am: ___________